Наименование эталона
При первичной аттестации эталона и оформлении заявки на его утверждение следует придерживаться следующих рекомендаций
   Поскольку наименование эталона (пункт 01 формы с характеристиками эталона) автоматически включается в приказ Росстандарта об утверждении, и фигурирует в Федеральном информационном фонде обеспечения единства измерений, к названию эталона предъявляются дополнительные требования единообразия в наименованиях единиц величин, диапазонах воспроизводимых величин и т.д. 
Обращаем Ваше внимание, что эталон единицы величины в отличие от средства измерений имеет свои специфические свойства  и назначение (см. ГОСТ Р 8.885-2015):  
          “…для воспроизведения, хранения и передачи единиц величин, допускаемых к применению в Российской Федерации…”.

Общая рекомендация для наименований эталонов

 Название должно содержать ключевые фразы:
…эталон единицы ….. N разряда  в диапазоне значений ….

…эталон единицы ….. N разряда  номинального значения …..

Для комплексных эталонов, воспроизводящих несколько единиц величин, название эталона может выглядеть следующим образом:
…эталон единицы ….. N разряда  в диапазоне значений ….; единицы ….. N разряда  в диапазоне значений ….; единицы ….. N разряда  в диапазоне значений ….
или

…эталон единиц величин:

единицы ….. N разряда  в диапазоне значений …;
единицы ….. N разряда  в диапазоне значений …;
единицы ….. N разряда  в диапазоне значений …;

Слово “эталон” в названии может фигурировать один раз даже если количество воспроизводимых величин  несколько.

Например:

· Эталон единицы длины 4 разряда в диапазоне значений 50,0 … 500,0 мм
· Государственный эталон  единицы электрического сопротивления в диапазоне значений 10-3 … 109 Ом

· Рабочий эталон  единицы частоты в диапазоне значений  45 … 55 Гц

· Эталон единицы массы 2 разряда с диапазоном номинальных значений от 1 мг до 10 кг.

· Государственный эталон  единицы массы 4 разряда с номинальным значением 20 кг
· Государственный рабочий эталон единицы электрического напряжения в диапазоне значений от 0,1 мВ до 600 В; единицы силы электрического тока в диапазоне значений от 10 мкА до 50 А.

· Государственный эталон единиц величин: 
единицы силы электрического тока 1 разряда в диапазоне 0,1 …100 мА; 
единицы электрического напряжения 3 разряда в диапазоне  10 мВ … 50 В; единицы электрического сопротивления в диапазоне 0,01 Ом … 100 кОм; 
единицы частоты в диапазоне 0,01 Гц … 100 кГц.
В принципе, указание разряда эталона в названии не является обязательным, поскольку уровень по поверочной схеме указывается в разделе 03 формы приложения и отражается в регистрационном номере эталона (раздел 06) . 
В некоторых случаях в целях подчеркнуть особенности воспроизведения единицы можно использовать указание на специфику области измерений и/или дополнительные параметры реализации эталона 
Например:
· Эталон единицы длины в области измерений отклонений от плоскостности и прямолинейности 3 разряда в диапазоне значений 6…10 мкм 
· Государственный рабочий эталон единицы длины в области измерений параметров шероховатости 2 разряда номинальным значением Rа 0,59 мкм
· Эталон единицы электрического напряжения в диапазоне от 0,03 В до 10 В для частот в диапазоне от 0,01 Гц до 600 Гц.
Для унификации названий эталонов рекомендуется использовать названия единиц, воспроизводимых соответствующими государственными первичными эталонами (ГПЭ) – см. раздел ФИФОЕИ на http://fif.vniiftri.ru – Реестр Государственных первичных эталонов.

Следует осторожно заимствовать названия единиц величин из поверочных схем. Все поверочные схемы написаны в основном для средств измерений в разное время (до принятия ГОСТ Р 8.885-2015) и не всегда учитывают специфику эталонов единиц величин как средств воспроизведения, хранения и передачи единиц величин. Часто понятие “эталон” используется в контексте “образцовое средство измерений”, “средство измерения высшей точности”, “эталонная установка”. Иногда достаточно трудно из средств измерений, которые широко используются для поверки, вычленить ту его часть, которая реализует функции собственно эталона единиц величин. Особенно это касается локальных поверочных схем. Согласитесь, что нелепо выглядят следующие названия:

· “эталон единицы массы номинальным значением 0кг” – хотя весы в качестве СИ показывают это значение. Следует с осторожностью указывать нулевые значения воспроизводимых величин. По определению эталон единиц величин не может воспроизводить “ничего”, а в некоторых случаях для воспроизведения 0 нужно создавать специальные условия (например, электрическое сопротивление 0 Ом – явление сверхпроводимости). 
· “ эталон единицы длины номинальным значением минус 1м” – хотя при координатных измерениях или измерениях отклонений от плоскостности отрицательные значения используются довольно широко. 
Обращаем Ваше внимание, что есть единицы измерения, которые принципиально невозможно воспроизвести в качестве эталона, но которые успешно используются в измерениях. Например, единица электрической энергии Дж, единица линейной скорости м/с. Можно убедиться, что для этих единиц отсутствует соответствующий ГПЭ. В области измерения электрической энергии есть ГПЭ электрической мощности, в области измерения линейных скоростей используются частотомеры (ГПЭ частоты). С другой стороны отсутствие соответствующего ГПЭ  не означает невозможности реализации эталона единицы величины. У нас нет ГПЭ единицы объема, в то же время практически любая емкость (мерник) обладает всеми свойствами эталона единицы объема (воспроизводит, хранит и передает), имея прослеживаемость к ГПЭ единицы массы.
В подобных случаях, прежде чем декларировать наличие эталона единиц величин, предварительно следует проконсультироваться со специалистами в конкретной области измерений.
СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВКИ
Ниже приведены наиболее типичные ошибки  в названиях эталонов, которых следует избегать. В системе электронного документооборота при регистрации новой заявки заявителю вместе с ID номером могут приходить сообщения о возможных неточностях в формулировках названий эталонов. Эти сообщения носят рабочий характер и не являются результатом метрологической экспертизы. Заявитель может игнорировать подобные замечания, оставляя за собой право на собственную точку зрения.
Прежде чем дать расшифровку типичных замечаний необходимо пояснить некоторые особенности формирования электронного фонда в аспекте информационных технологий.

Одно из обязательных условий при создании баз данных – непротиворечивость и целостность информации.  Говоря простым языком, одно и то же  должно называться одинаково. Вот простой пример. 

Заявитель регистрирует эталоны единиц электрического сопротивления. При этом, как только он не называет эти единицы:

· Эталон единицы сопротивления в диапазоне…

· Эталон единицы сопротивления постоянному току в диапазоне …

· Эталон единицы сопротивления переменному току в диапазоне…

· Эталон единицы сопротивления постоянному электрическому току в диапазоне …

· Эталон единицы сопротивления переменному электрическому току в диапазоне…

· Эталон единицы сопротивления пер/пост току в диапазоне… (встречались и такие названия)

· Эталон единицы постоянного сопротивления электрическому току…..

· ……..

Вы сами можете составить еще десяток вариантов на тему, как назвать единицу электрического сопротивления. И поверьте, что в том потоке информации, который  приходится обрабатывать, все возможные варианты реализуются (прибавьте еще грамматические и стилистические ошибки). Если никак не контролировать входную информацию, Вы потом никогда не найдете в базе данных по запросу “электрическое сопротивление” те документы, которые содержат перечисленные выше названия.
На подобный произвол в использовании названий единиц величин система ЭДО выдает замечание “ОШИБКИ в названии единиц величин - см. правильное название у соответствующего ГПЭ”. Действительно, у ГЭТ 14-2014 название единицы “единица электрического сопротивления”. 

На этапе регистрации заявки проверяются:

1. правильность заполнения форм предоставления информации
2. правильность названия эталона (поскольку именно оно автоматически идет в приказ)

a. соответствие требованиям к названию  – наличие названия единицы величины, диапазона воспроизводимых значений, разряд.
3. прослеживаемость к первичному эталону (ГПЭ)

a. отсутствие прослеживаемости (ошибки данных)

b. соответствие заявленной единицы и единицы ГПЭ

c. заявленный диапазон и диапазон утвержденного ГПЭ

Список некоторых типичных замечаний этапа регистрации, выдаваемых системой ЭДО:
1. ОБЩИЕ ОШИБКИ:

a. Несколько эталонов под одним номером - недопустимо

b. Регистрационный номер эталона не соответствует требованиям
c. НОМЕР ЭТАЛОНА УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАН РАНЕЕ - недопустимо

d. Название эталона и тип регистрационного номера противоречат друг другу

e. Отсутствует прослеживаемость к ГПЭ 
f. Не указан межаттестационный интервал

2. ОШИБКИ В НАЗВАНИИ ЭТАЛОНА:
a. ОБЩИЕ:

i.  Название эталона не соответствует требованиям
ii.  Возможно, это не эталон единицы, а СИ

iii. Попробуйте переформулировать то же самое, но по-русски

iv. Не указан диапазон или номинальные значения воспроизводимых величин
v. ЗАМЕНИЕТЕ "в диапазоне измерений" на "в диапазоне значений"

b. ОШИБКИ в названии единицы величины
i. см. правильное название единицы у соответствующего ГПЭ
1. Нет единиц постоянного электрического напряжения, нет единиц переменного электрического напряжения, есть единица электрического напряжения (вольт) см. название у ГПЭ
2. нет единиц объема жидкости (или газа), есть единицы объема (м3 для чего угодно)
3. ………………………………………….

ii. Название эталона и прослеживаемость к ГПЭ противоречат друг другу

iii. Название единиц величин эталона и единиц ГПЭ не совпадают

c. ОШИБКИ диапазонов воспроизводимых единиц величин

i. Диапазон воспроизведения единицы превышает диапазон ГПЭ

ii. Ошибки в указании диапазона воспроизводимых величин
iii. Сопротивление 0 - воспроизводите сверхпроводимость?

iv. Что такое эталон единицы 0 кг ?
d. ОШИБКИ разрядности

i. Вместо разрядности приведен уровень точности измерений
Ниже приведен выборочный список эталонов (названия непосредственно из реальных заявок) с замечаниями этапа регистрации. Все замечания системы ЭДО генерируются в полуавтоматическм режиме и носят рекомендательный характер
	ЭТАЛОН-заявка
	Комментарии

	Наименование
	
	ГЭТ
	

	Эталон  единицы  объема  жидкости  2  разряда  номинальной  вместимостью  2  дм3
	
	гэт3
	ОШИБКИ  в  названии  единицы  величины  -  нет  единицы  объема  жидкости  -  есть  единица  объема

	Рабочий  эталон  2  разряда  в  диапазоне  измерений  относительной  влажности  газа  от  5%  до  100%
	
	гэт151
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  возможно  это  не  эталон  а  СИ

	Эталон  единицы  коэффициентов  трансформации  синусоидального  тока  2  разряда  значений  1/5;  2,5/5;  5/5;  10/5;  25/5;  50/5  на  частоте  50  Гц
	
	гэт152
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Государственный  эталон  единицы  длины  1  класса  точности  в  области  измерений  отклонений  от  прямолинейности  и  плоскостности  номинального  значения  60  мм
	
	гэт130
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Государственный  эталон  единицы  угла  вращения  плоскости  поляризации
	
	гэт50
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Эталон  единицы  линейной  скорости  в  диапазоне  значений  от  5  до  150  км/ч
	
	гэт1
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Государственный  эталон  единицы  условной  линейной  скорости  с  диапазоном  воспроизведения  от  20  км/ч  до  220  км/ч
	
	гэт1
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Рабочий  эталон  единицы  электродвижущей  силы  (ЭДС)  3  разряда  с  номинальным  значением  1,18638  В
	
	гэт13
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Эталон  единицы  давления  3  разряда  диапазон  измерения  (0...25)  кгс/см2
	
	гэт23
	ЗАМЕНИТЕ  "в  диапазоне  измерений"  на  "в  диапазоне  значений"  -  эталон  не  СИ

	Государственный  рабочий  эталон  единицы  постоянного  электрического  напряжения  в  диапазоне  -300…+300  мВ
	
	гэт13
	ОШИБКИ  в  названии  единицы  величины  -  см.  правильное  название  у  соответствующего  ГПЭ
Нет  единиц  постоянного  электрического  напряжения,  нет  единиц  переменного  электрического  напряжения,  есть  единица  электрического  напряжения  (вольт)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Диапазон  воспроизведения  единицы  превышает  диапазон  ГПЭ

	Государственный  эталон  единиц  отношения  коэффициентов  модуляции  R  в  диапазоне  значений  (0,4  -  1,675)  условных  единиц,  сатурации  SpO2  в  диапазоне  значений  (70  -100)  %,  частоты  пульса  в  диапазоне  значений  (20  -  255)  мин-1
	
	гэт1 гэт13
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Рабочий  эталон  единицы  фазового  дрожания  в  диапазоне  0,01…20  ТИ
	
	гэт1
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  возможно  это  не  эталон  а  СИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Государственный  рабочий  эталон  единицы  отношения  коэффициентов  модуляции  R  в  диапазоне  значений  (0,4  -  1,675),  единицы  сатурации  SpO2  в  диапазоне  значений  (70  -  100)  %,  единицы  частоты  пульса  в  диапазоне  значений  (20-255)  мин-1
	
	гэт13  гэт1
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  эталона  и  прослеживаемость  к  ГПЭ  противоречат  друг  другу
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Государственный  рабочий  эталон  единицы  плотности  в  диапазоне  значений  от  0  до  100  %  объемной  доли  спирта
	
	гэт18
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Государственный  рабочий  эталон  единицы  времени  в  диапазоне  измерения  интервалов  времени  от  0,10  до  999,999  секунд
	
	гэт1
	РЕКОМЕНДАЦИЯ  -  НАЗВАНИЕ  эталона  -  ЗАМЕНИЕТЕ  "в  диапазоне  измерений"  на  "в  диапазоне  значений"

	Государственный  рабочий  эталон  единицы  объемного  расхода  жидкости  2  разряда  в  диапазоне  значений  от  0,02  до  5,0  м3/ч
	
	гэт3
	Название  эталона  и  прослеживаемость  к  ГПЭ  противоречат  друг  другу

	эталон  единицы  времени  и  частоты
	
	гэт1
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	единица  напряжения  переменного  тока  100  мкВ...300  В  в  диапазоне  частот  10  Гц...33  кГц
	
	гэт89  гэт27
	ОШИБКИ  в  названии  эталона

	средство  измерений  Микровольтметр  В3-57
	
	гэт13
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Эталон  единицы  радиоэлектронных  измерений-  осциллограф  электронно-лучевой  GOS-6031
	
	гэт30911
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Блок  связи  комплекса  поверочной  аппаратуры  БС-КПА
	
	гэт140
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Манометр  деформационный  образцовый  с  условной  шкалой  класса  точности  0,4
	
	гэт23
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Манометр  эталонный  показывающий  МП  160  ю
	
	гэт23
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Эталон  Стенд  для  поверки  локомотивных  скоростемеров  типа  А1240.06М,  предел  измерения  скорости  5…150  км/ч
	
	гэт108
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Рабочий  эталон  единицы  измерения  расстояния  в  диапазоне  от  0  до  70  м
	
	гэт2
	ОШИБКИ  в  названии  эталона

	Государственный  эталон  единицы  отклонений  от  плоскостности  с  номинальным  значением  350  мм
	
	гэт22
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Эталон  единицы  массы  1  разряда  в  диапазоне  значений  от  0,01  г  до  220  г  -  весы  CP225D
	
	гэт3
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Государственный  рабочий  эталон  плотности  1  разряда  в  диапазоне  воспроизведения  массовой  доли  сахара  от  0  до  60  %
	
	гэт18
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  возможно  это  не  эталон  а  СИ

	Эталон  Стенд  для  поверки  локомотивных  скоростемеров  типа  А1240.06М,  предел  измерения  скорости  5…150  км/ч
	
	гэт2  гэт1
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Государственный  рабочий  эталон  2  разряда  средств  измерений  плоского  угла  в  диапазоне  от  0?  до  600?
	
	гэт22
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Государственный  рабочий  эталон  единицы  объема  газа  в  диапазоне  значений  5…750  дм3/ч
	
	гэт118
	Название  эталона  и  прослеживаемость  к  ГПЭ  противоречат  друг  другу

	Государственный  рабочий  эталон  единицы  измерения  средней  и  импульсной  мощности  лазерного  излучения
	
	гэт170
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Государственный  эталон  единицы  напряжения  в  диапазоне  измерений  0…111,11110  В  2  разряда
	
	гэт13
	ОШИБКИ  в  названии  эталона

	Государственный  эталон  единиц  массы  весы  3  разряда  номинального  значения  1кг
	
	гэт8
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Государственный  рабочий  эталон  единиц  длины  прибор  для  поверки  измерительных  головок  ППГ-2А
	
	гэт2
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Государственный  эталон  единиц  образцовых  ультразвуковых  мер  толщины  4 разряда  в  диапазоне  значений  2,0-100мм
	
	гэт16
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Государственный  рабочий  эталон  единиц  длины  машины  оптико-механической  ИЗМ-10М  в  диапазоне  значений  0-1000  мм
	
	гэт2
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	эталон  единицы  индуктивности  L-0170-2  зав.  №14344,  14346,  14347,  14349,  14350,  14352,  14353,  14355,  14356,  14357,  14359
	
	гэт15
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Эталон  единицы  постоянного  напряжения  3  разряда;  эталон  единицы  переменного  напряжения  3  разряда  в  частотном  диапазоне  45…1000  Гц,  вольтметр  Д5015  №  59581
	
	гэт89  гэт13
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Рабочий  эталон  единицы  линейной  скорости  с  диапазоном  воспроизведения  5...150  км/ч
	
	гэт1
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Рабочий  эталон  длительности  телефонных  соединений  в  диапазоне  значений  от  1  до  10800  С
	
	гэт1
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Рабочий  эталон  продолжительности  телефонных  соединений  в  диапазоне  значений  от  10  до  600  С
	
	гэт1
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Эталон  единицы  длины  в  области  ультразвукового  неразрушающего  контроля  в  диапазоне  от  2·10-3.  до  3·10-1  м  в  диапазоне  скоростей  распространения  продольных  волн  от  4500  до  6400  м/с
	
	гэт2  гэт189
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  возможно  это  не  эталон  а  СИ

	Эталон  единицы  массы  класса  точности  F2  с  номинальным  значением  20  кг
	
	гэт3
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Рабочий  эталон  воспроизводящий  единицу  массы  специального  (I)  разряда  в  диапазоне  значений  от  0  до  25000  г
	
	гэт3
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Эталон  единицы  длины  в  области  измерений  отклонений  от  прямолинейности  и  плоскостности  (уровень  брусковый  УБ-200-0,02  мм/м)
	
	гэт130
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Государственный  эталон  единицы  объема  жидкости  2  разряда  номинального  значения  0,01  м3
	
	гэт64
	ОШИБКИ  в  названии  эталона
Название  эталона  и  прослеживаемость  к  ГПЭ  противоречат  друг  другу

	Рабочий  эталон  единиц  КСВН  и  полного  сопротивления  номинального  значения  1;  1,2;  1,4;  2;3  ед.  КСВН
	
	гэт75
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Рабочий  эталон  единицы  вибрации  2  разряда
	
	гэт58
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Рабочий  эталон  единицы  сопротивления  электрическому  току  3  разряда
	
	гэт14
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Эталон  единицы  объемного  расхода  жидкости  2  разряда  в  диапазоне  значений  (0,01-3)  м3/ч
	
	гэт3
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  эталона  и  прослеживаемость  к  ГПЭ  противоречат  друг  другу

	Рабочий  эталон  единицы  количества  импульсов  в  диапазоне  значений  от  0  до  150000  имп
	
	гэт1
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  эталона  и  прослеживаемость  к  ГПЭ  противоречат  друг  другу

	Рабочий  эталон  2  разряда  единицы  объема  жидкости  в  диапазоне  значений  от  0,02  до  3,0  м3/ч
	
	гэт119
	ОШИБКИ  в  названии  эталона
Объем не измеряется  в м3/ч

	Рабочий  эталон  объема  и  массы  жидкости  2  разряда
	
	гэт4  гэт1
	ОШИБКИ  в  названии  эталона
Название  эталона  и  прослеживаемость  к  ГПЭ  противоречат  друг  другу

	Государственный  эталон  объема  жидкости  2  разряда  номинального  значения  0,01  м3
	
	гэт64
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  эталона  и  прослеживаемость  к  ГПЭ  противоречат  друг  другу

	Государственный  рабочий  эталон  единицы  отношения  коэффициентов  модуляции  R  в  диапазоне  значений  от  0,35  до  3,0  сатурации  SpO2  в  диапазоне  значений  от  10  до  100  %  частоты  пульса  в  диапазоне  значений  от  15до  350  мин-1
	
	гэт181  гэт14  гэт1
	Название  эталона  и  прослеживаемость  к  ГПЭ  противоречат  друг  другу
ОШИБКИ  в  названии  эталона

	Государственный  рабочий  эталон  микротвердости  по  шкалам  Виккерса  номинальных  значений    HV    250±50;  350±50;  450±75;  675±75;  800±50
	
	гэт31
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Названия  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Рабочий  эталон  1  разряда  измерения  звукового  давления  в  диапазоне  температур  15…25°С  при  гидростатическом  давлении  до  1,47  МПа  в  диапазоне  частот  от  5  до  10000  Гц
	
	гэт55
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям
уберите  слово  -  измерения-,  укажите  диапазон  значений  воспроизводимой  величины,  потом  параметры

	Государственный  рабочий  эталон  единицы  белизны  в  диапазоне  значений  от  73,0  до  95,0  %
	
	гэт81
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Государственный  исходный  эталон  единицы  массы  литра  зерна  (натуры  зерна)  в  диапазоне  от  780  г  до  820  г.
	
	гэт3
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают  -  нет  специальных  единиц  массы  чего-то,  единиц  массы  кубометра  картофеля,  единицы  массы  литра  зерна  и  т.д.  -  есть  единица  массы  кг  для  чего  угодно.  Скорее всего  правильное  название  Вашего  эталона  -  эталон  единицы  объема  номинальным  значением  1  л  в  области  измерения  насыпной  плотности  зерна  (таким  образом  Вы  можете  подчеркнуть  наличие  специфики  эталона)

	Государственный  рабочий  эталон  1  разряда  единиц  объема  в  диапазоне  от  0,1  до  10000  дм3  и  объемного  расхода  газа  в  диапазоне  от  0,002  до  50  дм3/мин
	
	гэт3  гэт1
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают  -  единица  объемного  расхода

	Государственный  рабочий  эталон  единицы  скорости  в  диапазоне  от  0,1  до  6,0  м/с,  единицы  длины  в  диапазоне  от  0  до  6,0  м,  единицы  объема  и  объемного  расхода  в  диапазоне  от  4  до  190  м3/ч
	
	гэт137  гэт2  гэт3
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Эталон  единицы  концентрации  глюкозы  в  диапазоне  0,5  …  50  ммоль/дм3
	
	гэт196
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  возможно  это  не  эталон  а  СИ

	Эталон  единицы  влагосодержания  2  разряда  в  диапазоне  (0,01…100,00)  мг
	
	гэт87
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  эталона  и  прослеживаемость  к  ГПЭ  противоречат  друг  другу

	Государственный  рабочий  эталон  1  разряда  единицы  потока  бета-частиц  радионуклидных  источников  в  диапазоне  от  5·102  до  5·104  с-1.  Комплект  источников  бета-излучения  ОРИБИ
	
	гэт6
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Рабочий  эталон  единиц  воспроизводящих  значения  десятичного  логарифма  L1,  L2,  L3  и  L4  отношения  спектральных  коэффициентов  отражения  и  координат  цвета  на  четырех  парах  длин  волн  523  нм  и  488  нм;  518  нм  и  492  нм;  523  нм  и  492  нм;  518  нм  и  488  нм
	
	гэт81
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Государственный  рабочий  эталон  единицы  объема  жидкости  1  разряда  в  диапазоне  значений  от  0,3  до  200  м3/ч
	
	гэт3
	ОШИБКИ  в  названии  эталона

	Государственный  рабочий  эталон  единиц  электрического  напряжения  постоянного  тока  в  диапазоне  значений  от  минус  300  до  плюс  300  мВ,  электрического  напряжения  переменного  тока  в  диапазоне  значений  от  0,01  до  600  мВ,  электрического  сопротивления  в  диапазоне  значений  от  0,05  до  1000  Ом;  частоты  в  диапазоне  значений  от  0,05  до  20000  Гц
	
	гэт13
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  эталона  и  прослеживаемость  к  ГПЭ  противоречат  друг  другу
ОШИБКИ  в  указании  диапазона  воспроизводимых  величин

	Рабочий  эталон  единицы  скорости  в  диапазоне  номинальных  значений  от  0,02  до  10  м/с  и  единицы  длины  (пройденного  пути)  в  диапазоне  номинальных  значений  от  0,2  до  9999  м.
	
	гэт1
	Название  эталона  и  прослеживаемость  к  ГПЭ  противоречат  друг  другу

	Государственный  рабочий  эталон  3  разряда  единицы  давления  для  насыщенных  паров  жидкостей  от  0  до  160  кПа
	
	гэт23
	единицы  давления  для  насыщенных  паров  жидкостей  ??  это  какие-то  специальные  единицы  давления??

	Государственный  вторичный  эталон  единицы  переменного  углового  ускорения  в  диапазоне  -500...500  рад/с2
	
	гэт94
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Государственный  эталон  единицы  электрической  мощности  и  электрической  энергии  2  разряда
	
	гэт153
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Государственный  эталон  единицы  отклонения  от  плоскосности  1  разряда  в  диапазоне  значений  от  минус  2·10-4  до  2·10-4м
	
	гэт130
	ОШИБКИ  в  названии  единицы  величины  -  см.  правильное  название  у  соответствующего  ГПЭ

	Государственный  рабочий  эталон  единицы  угла  суммарного  люфта  рулевого  управления  с  номинальными  значениями  10;  20;  25;  30;  50  °
	
	гэт22
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  эталона  и  прослеживаемость  к  ГПЭ  противоречат  друг  другу

	Государственный  эталон  единицы  электродвижущей  силы  2  разряда  с  номинальным  значением  1,018B
	
	гэт13
	ОШИБКИ  в  названии  единицы  величины  -  см.  правильное  название  у  соответствующего  ГПЭ

	Государственный  эталон  единицы  ослабления  1  разряда  в  диапазоне  значений  от  0  до  90дБ  в  диапазоне  частот  от  0  до  3·107Гц
	
	гэт193
	ОШИБКИ  в  названии  единицы  величины  -  см.  правильное  название  у  соответствующего  ГПЭ

	Государственный  рабочий  эталон  единицы  отношения  коэффициентов  модуляции  R  в  диапазоне  значений  0,4-1,675  и  частоты  пульса  в  диапазоне  значений  от  15  до  350  мин-1
	
	гэт14  гэт1
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  эталона  и  прослеживаемость  к  ГПЭ  противоречат  друг  другу

	Рабочий  эталон  единицы  однополярного  импульсного  сигнала  прямоугольной  формы,  имитирующей  скорость  в  диапазоне  значений  0  ...  160  км/ч,  единицы  сигнала  постоянного  напряжения,  имитирующего  давление  в  диапазоне  значений  0  ...  8  кгс/см2
	
	гэт1  гэт13
	ОШИБКИ  в  названии  эталона

	Эталон  единицы  длительности  фронта  импульсного  электрического  напряжения  в  диапазоне  значений  до  1  нс.
	
	гэт182
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Рабочий  эталон  единицы  коэффициента  и  угла  масштабного  преобразования  синусоидального  тока  (100-2000)/5  А
	
	гэт175
	ОШИБКИ  в  названии  -  в  указании  диапазона  воспроизводимых  величин

	Государственный  эталон  единицы  деформации  4  разряда  в  диапазоне  значений  от  минус  3000  до  плюс  3000  млн-1
	
	гэт2
	Название  эталона  и  прослеживаемость  к  ГПЭ  противоречат  друг  другу
ОШИБКИ  в  названии  эталона
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  возможно  это  не  эталон  а  СИ

	Эталон  единицы  комплексных  коэффициентов  отражения  2  разряда,  соответствующих  номинальным  значениям  КСВН  1,0;  1,4;  2,0,  в  диапазоне  частот  (0  -  3,2)  ГГц  в  коаксиальных  волноводах.
	
	гэт75
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  эталона  и  прослеживаемость  к  ГПЭ  противоречат  друг  другу

	Рабочий  эталон  единицы  давления  2  разряда  в  диапазоне  измерений  от  0  до  70  МПа
	
	гэт23
	ЗАМЕНИТЕ  "в  диапазоне  измерений"  на  "в  диапазоне  значений"  -  эталон  не  СИ

	Рабочий  эталон  единицы  переменного  напряжения  1  разряда  в  диапазоне  значений  от  3  до  600  В
	
	гэт89
	ОШИБКИ  в  названии  эталона

	Эталон  единицы  температуры  КТ-500/М1  зав.  №  21-555
	
	гэт34
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Эталон  единицы  измерения  электрических  сигналов.  Калибратор-  измеритель  унифицированных  сигналов  эталонный  ИКСУ-2000
	
	гэт13  гэт4
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Рабочий  эталон  параметров  переходных  характеристик  осциллографов  с  полосой  пропускания  в  диапазоне  значений  от  0  до  350  МГц
	
	гэт1  гэт27
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Рабочий  эталон  3  разряда  номинальных  значений  105  Ом;  106  Ом;  107  Ом;  108  Ом
	
	гэт14
	ОШИБКИ  в  названии  эталона

	Коллиматор  универсальный  УК-1
	
	гэт22
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Мера  длины  штриховая  типIV
	
	гэт2
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Экзаменатор  геодезический  многодиапазонный  ЭГЕМ
	
	гэт22
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Эталон  единицы  плоского  угла  2  разряда  АУПН
	
	гэт22
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Эталон  мер  комплексного  коэффициента  отражения  в  диапазоне  значений  от  0,002  до  1,000  для  модуля  ККО,  комплексного  коэффициента  передачи  в  значениях  от  0,0032  до  1,000  для  модуля  КПП  для  ослаблений  20ДБ  И  40  дБ,  фазы    ККО  и  ККП  от  0  до  360  градусов    в    диапазоне  частот  от  0,01  ГГц  до  50  ГГц
	
	гэт75
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  эталона  и  прослеживаемость  к  ГПЭ  противоречат  друг  другу
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Эталон  единицы  объема  2  разряда  номинального  значения  5  дм3
	
	гэт64
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Государственный  эталон  единицы  объема  жидкости  2  разряда  в  диапазоне  значений  от  0,02  до  5  м3/ч
	
	гэт119
	ОШИБКИ  в  названии  эталона

	Эталон  единицы  девиации  частоты  и  коэффициента  амплитудной  модуляции  высокочастотных  колебаний  1  разряда
	
	гэт166  гэт180
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Эталон  единицы  импульсного  электрического  напряжения  2  разряда
	
	гэт182
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Эталон  единицы  силы  электрической  мощности  в  диапазоне  значений  тока  01·10-2  -  10  А,  электрического  напряжения  в  диапазоне  значений  1  -  600  В
	
	гэт153
	ОШИБКИ  в  названии  единицы  величины  -  см.  правильное  название  у  соответствующего  ГПЭ

	Эталон  вакуума  в  диапазоне  значений  от  0  до  (-1)  кгс/см2
	
	гэт23
	

	Эталон  единицы  напряжения  и  сопротивления  2  разряда  в  диапазоне  значений  от  0  до  2000  ОМ  и  ±300мВ
	
	гэт14
	

	Рабочий  эталон  1  разряда  единицы  объемной  доли  компонентов  в  газовых  смесях  в  диапазоне  от  0,000001  до  99,99  %
	
	гэт154
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Эталон  единицы  времени
	
	гэт1
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Государственный  эталон  единицы  прочности  бетона  2  разряда  номинальных  значений  7  МПа,  30  МПа,  80  МПа
	
	гэт33
	ОШИБКИ  в  названии  эталона

	Рабочий  эталон  единицы  времени  с  периодом  выдачи  информации  1  с
	
	гэт1
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  возможно  это  не  эталон  а  СИ

	Эталон  единицы  отношений  мощностей  переменного  тока  синусоидальных  электромагнитных  колебаний  1  разряда  в  диапазоне  (0…140)  дБ  в  диапазоне  частот  (1·105…26,5·109)  Гц,  единицы  коэффициента  амплитудной  модуляции  высокочастотных  колебаний  1  разряда  в  диапазоне  (5…99)%  в  диапазоне  частот  (1·105…26,5·109)  Гц,  единицы  девиации  частоты  1  разряда  в  диапазоне  пиковых  значений  частоты  (200…4·105)  Гц  в  диапазоне  частот  (1·105…26,5·109)  Гц
	
	гэт26  гэт166  гэт180
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  эталона  и  прослеживаемость  к  ГПЭ  противоречат  друг  другу

	Государственный  рабочий  эталон  единицы  белизны  в  диапазоне  значений  от  75,0  до  99,0  %
	
	гэт81
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают

	Государственный  эталон  единицы  предельного  механического  напряжения  (прочности  бетона)  номинальных  значений  4,  30,  80  МПа
	
	гэт58
	Название  эталона  и  прослеживаемость  к  ГПЭ  противоречат  друг  другу

	Государственных  стандартных  образцов  единицы  удельной  электрической  проводимости  в  диапазоне  значений  от  14,0  до  37,  4  МСм/м
	
	гэт14
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Эталон  единицы  измерения  напряжения  электрического  тока  в  диапазоне  от  0,01  до  1000  В.
	
	гэт4
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Государственный  эталон  единицы  электрической  мощности,  электрической  энергии
	
	гэт153
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Государственный  эталон  единицы  оптической  плотности  материалов
	
	гэт206
	Название  эталона  не  соответствует  требованиям

	Рабочий  эталон  нестабильности  частот  1  МГц;  5  МГц
	
	гэт1
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  -  Название  единиц  величин  эталона  и  единиц  ГПЭ  не  совпадают


Данный список является далеко не полным, но дает представление о том, в каком случае система ЭДО может выдавать сообщения об ошибках с предложением внести соответствующие правки в файлы с характеристиками эталонов.
