ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭТАЛОНА ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН

данные для регистрации в электронном журнале заполняются для каждого эталона и сохраняются в виде отдельного файла в формате RTF.
(См. Рекомендации и примеры заполнения)

01 Наименование эталона (в соответствие с паспортом)	
Государственный эталон  единицы электрического тока в диапазоне 1·10-3…50 А	
02 Наименование и обозначение стандарта (документа) на государственную или локальную поверочную схему	
ГОСТ 8.027-2001 ГСИ Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы
ГОСТ 8.022-91 ГСИ Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне  1·10-16 до 30 А
ГОСТ Р 8.648-2008 ГСИ Государственная поверочная схема для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от 1·10-2 до 2·109Гц.
МИ 1940-88 ГСИ Государственная поверочная схема для средств измерений силы переменного электрического тока от 1·10-8 до 25 А в диапазоне частот 20 ÷1·106 Гц	
03 Статус или разряд (уровень) эталона по государственной или локальной поверочной схеме	
эталон электрического напряжения. 2 разряд 
эталон силы электрического тока.1 разряд	
04 Форма собственности (государственный или принадлежащий указанной организации)	
Государственный	
05 Предлагаемый межаттестационный интервал (кол. месяцев)	
12	
06 Регистрационный номер эталона (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 8 к приказу  36 от  22.01.2014)	
3.1.ZВУ.0525.2012	
07 Наименование организации-держателя эталона, имеющего более высокие показатели точности, осуществившей поверку (калибровку) эталона.	
ООО предприятие «ЗИП-Научприбор», г. Краснодар	
08 Регистрационные номера утвержденных эталонов, от которых осуществлена передача единицы. (или наименование и регистрационный номер эталона, от которого осуществлена передача единицы, его статус или разряд по государственной или локальной поверочной схеме для неутвержденных эталонов).	
Мера напряжения 7001,  на момент проведения аттестации регистрационный номер отсутствует; компаратор напряжений Р3017,  на момент проведения аттестации регистрационный номер отсутствует; катушки электрического сопротивления Р331, Р321, Р310, Р322,  на момент проведения аттестации регистрационный номер отсутствует, 2-го разряда ; меры сопротивления однозначные Р3030, Р3031, на момент проведения аттестации регистрационный номер отсутствует.	
09 Вид измерений в соответствии с рекомендациями по метрологии МИ 2314-2006 «Виды измерений. Классификация».	
Измерения электрических и магнитных величин	
10 Регистрационный номер государственного первичного эталона, к которому осуществляют прослеживаемость эталона. (см. fond-metrology.ru)	
ГЭТ4-91, ГЭТ88-88	
11 Аттестация эталона проведена государственными научными метрологическими институтами, государственными региональными центрами метрологии или ФГБУ «ГНМЦ» Минобороны России (указать «да» или «нет»)	
да	

12. Номинальные значения или диапазоны значений величины, в которых эталон хранит и передает единицу. Характеристики точности эталона (погрешность, неопределенность).
См. Рекомендации и примеры заполнения 

Измеряемая величина	Ед. изм.	Диапазон
min….max	Особые условия
Список:
Параметр: значения	Характеристики точности	
				наименование	значения	Отн/Абс	Ед.изм	
напряжение постоянного тока	В	1·10-1…10 	в режиме компарирования	Погрешность	±(1·10-3 … 2·10-3) 	отн	%	
напряжение постоянного тока	В	1·10-1…10	в  режиме измерения и воспроизведения	Погрешность	±(9·10-4 … 1,5·10-3) 	отн	%	
напряжение постоянного тока	В	1·10-4…10	в  режиме микровольтметра	Погрешность	±(1·10-2 … 2·10-1) 	отн	%	
напряжение постоянного тока	В	1·10-1…10	в  режиме воспроизведения 	Погрешность	±(2·10-2 … 2,5·10-2) 	отн	%	
силы постоянного тока	А	1·10-3…50	в режиме воспроизведения	Погрешность	±(3,5·10-3 … 4·10-2) 	отн	%	
силы переменного тока	А	1·10-3…50	в режиме воспроизведения	Погрешность	±(4·10-2 … 1·10-1) 	отн	%	

13. Состав эталона: перечень средств измерений (мер, измерительных приборов) и технических средств с указанием наименования, обозначения типа, номера регистрации в Федеральном информационном фонде, изготовителя, заводского номера, года выпуска. Сведения о поверке средств измерений, входящих в состав эталона: дата последней поверки, организация, выполнявшая поверку,  эталон, с помощью которого выполнялась поверка.
Наименование, тип СИ	№ в Госреестре СИ	Изготовитель, зав.№, год выпуска	МПИ
(межповерочный интервал)	Сведения о поверке СИ	
				Дата последней поверки	Название организации, выполнявшей поверку	Эталон, используемый для поверки	
1	2	3	4	4	6	7	
Компаратор-калибратор универсальный, КМ300КТ	40239-08	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор», г. Краснодар, зав. № 076/043, 2011 г.	12	01.12.2011	ООО предприятие «ЗИП-Научприбор», г. Краснодар	Мера напряжения 7001 зав. № 958353507